附件7：化学与环境学院紫外可见分光光度计、酶标仪等购置（联系人：吴老师13824822121）

| 序号 | 申购货物名称 | 参照品牌/型号 | 技术参数及配置、商务条款和附件 | 币种 | 单价 （元） | 数量 （单位） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810SPC型(带PC) | 1、 波长范围： 190nm～1100nm 2、 波长准确度：±0.3nm(开机自动校准) 3、 波长重复性：0.2nm 4、 光谱带宽：0.5nm,1.0nm,2.0nm,5.0nm （可变狭缝） 5、 杂散光： <0.3%T(220nm,NaI; 340nm,NaNo2) 6、 光度方式： 透过率，吸光度，能量 7、 光度范围： -0.3～3.0Abs 8、 光度准确度：±0.002Abs(0～0.5Abs)；±0.004Abs(0.5～1.0Abs)； ±0.3%T(0～100%T) 9、 光度重复性：0.001Abs(0～0.5Abs)；0.002Abs(0.5～1.0Abs)； 0.15%T(0～100%T) 10、基线平直度：±0.002Abs(190nm～1100nm) 11、基线漂移： 0.001Abs/h(500nm, 0Abs预热2小时后) 12、光度噪声： ±0.001Abs(500nm,0Abs 2nm光谱带宽) 主要特点 1、准双光束/双光束光学系统保证了良好的稳定性； 2、采用全息光栅实现了低杂散光； 3、光度计主机不但可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、DNA/蛋白质测量及数据打印等各种功能，同时增加了专家数据库、三为维图谱分析、GLP实验室规范等功能，适用于快速农药残留检测，环保、检验检疫等各个行业； 4、自动化程度高，普通样品测量仅需两次按键； 5、多种附件可供选择，仪器测量范围更加广泛； 6、采用人性化机械结构及模块化电器设计理念，电器系统维护更加便捷； 7、独创插座式钨灯和氘灯设计结构，免去换灯时光学调试步骤，使仪器调试、维护更加简单。 自动八联池架可做多样品测量，可用于药物溶出度的6个样品测量等；快速农药残留检测最多可同时测量个样品，大大提高了仪器检测速度。 *配置包括：主机、八联池架附件、UV.WIN正版控制软件、石英比色皿2只，电脑数据系统 1套等全套配置 *为确保质量，须提供厂家三年质保及供货承诺函 | 49890 | 1 | 台 | 49890 |
| 2 | 酶标仪 | ELX800（带PC） | 一、主要应用： 1、酶联免疫吸附实验。 2、酶动力学检测（乙酰胆碱酯酶、乳酸脱氢酶等）。 3、酶活性相关分析（激酶、蛋白酶等）。 4、细胞活性分析（MTT、XTT、IC50）。 5、内毒素分析。 6、凝集分析。 7、细菌细胞生长密度检测。 8、氮氧化物的测定。 9、食品和环境检测。 10、临床检测，血清分析。 二、常规参数： 1、检测功能：吸收光。 2、检测模式：终点法、动力学法、线性扫描法。 3、孔板类型：6-96孔板。 4、软件：机载软件及Gen5RC中文正版仪器控制软件（标配）。 5、检测通道：2道（1检测通道，1参比通道）。 三、检测性能： 1、光源：卤素灯。 2、波长选择：滤光片。 *3、波长范围：400-750nm。 4、带宽：10nm。 5、OD范围：0-3OD。 6、分辨率：0.001OD。 *7、滤光轮：5位滤光轮。 8、滤光片：405nm、450nm、490nm、630nm（标配）。 9、OD准确性：＜1% @ 2 OD。 10、OD重复性：＜0.5% @ 2 OD。 11、OD线性：＜1 % @ 2 OD，＜3% @ 3 OD。 *12、检测速度：单波长30秒。 13.配置包括：主机、滤色片、数据系统PC 1台 *为确保质量，须提供厂家三年质保及供货承诺函 | 38000 | 1 | 台 | 38000 |
| 3 | 显微镜 | GD-50 | *1、采用独立光学系统，光路稳定可靠，清晰度高，成像质量好。 2、大视野平场目镜:PL10X，视场数18.5mm；双目镜带测微尺； *3、物镜采用防霉新技术:高质量平场色差物镜4X NA=0.10 WD≥21.3mm；10X NA=0.25 WD≥6.40mm;40X （弹簧） NA=0.65 WD≥0.48mm；100X（弹簧,油） NA=1.25 WD≥0.15mm； 4、观察筒:30°观察头，铰链式双目，瞳距调节范围50-75mm； 5、转换器: 内定位内倾斜4孔转换器； *6、载物台:低手位双层机械移动平台，面积140x132mm，行程76X50mm； 7、聚光镜: N.A.1.25阿贝聚光镜组； 8、调焦机构:粗调行程25mm，带松紧调节装置和机械式上限位装置； *9、照明:100V-240V开关电源，单颗高亮度3W LED（预定中心），光强连续可调； 10、.显微镜目镜放大率准确度不低于±0.45%，左右两系统放大率差≤0.03%，接地阻抗≤0.027Ω； 11、机体：长度：263mm；高度:366mm，符合人体工学，观察方便； *13、质保三年，提供厂家质保及售后承诺书 | 3800 | 1 | 台 | 3800 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 91690 |

注：以上报价含税费、运费、安装费