附件8：食品科技学院二氧化碳培养箱等仪器购置（联系人：李老师13729044176）

| 序号 | 申购货物名称 | 建议规格型号 | 主要配置、技术参数及商务条款 | 币种 | 单价 (元) | 数量 (单位) | 小计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | 品牌：上海一恒 型号：BPN-50CH(UV) | 1.可堆叠放置（二层），便于实验室空间的充分利用，微电脑液晶控制器，控制精确、可靠。采用不锈钢内胆与搁板，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗。2.红外线传感器具有监测二氧化碳气体速度快，并不受外界温湿度波动的影响等特点，即使在多人使用，需频繁开门、关门的情况下，仍需保持箱内二氧化碳浓度的稳定和均匀，而热导传感器，容易受温度湿度影响，并且响应时间长，检测误差大，如长时间使用，需经常校准等缺陷。3.二氧化碳进气口配备高校微生物过滤器，针对直径大于等于0.3微米的颗粒，过滤效率高达99.99%，有效过滤二氧化碳气体中细菌及灰尘颗粒。4.循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞生长的风速，避免实验过程中由于风量过大造成样品的挥发。5.培养箱箱门可以对内玻璃门进行加热，可有效防止玻璃门产生冷凝水，防止由于玻璃门冷凝水带来微生物污染的可能性。6.独立限温报警系统（选配），保证实验安全运行不发生意外；温度偏低、偏高、超温报警和开门时间过长报警功能。7.紫外线杀菌灯位于箱体顶部后侧，可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸气的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。 | 人民币 | 12100 | 1台 | 12100 |
| 2 | 移液枪 | 品牌：Eppendorf 型号:3120000216(0.1-2.5μl) 3120000801(0.5-10μl) 3120000828(10-100μl) 3120000836(20-200μl) 3120000844 (100-1000μl) | 1.采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀;2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全;3卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）;4新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性;5新增密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 | 人民币 | 8250 | 1套 | 8250 |
| 3 | 超净工作台 | 品牌：苏净安泰 型号：AIRTECHSW-CJ-1FD | 1.垂直流形，准闭合式台面，可有效防止外部气流诱入，及操作异味对人体的刺激； 2. 采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小。保证工作区风速始终处于理想状态； | 人民币 | 6000 | 1台 | 6000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 26350 |
| 注：因篇幅有限，如主要配置、技术参数及商务条款不能准确反映需求，请以附件形式说明申购货物的具体配置、技术参数及商务条款。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件:

一、二氧化碳培养箱及移液枪

（一）报价

| 品牌 |  |  | 型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  | 总价（人民币）（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳培养箱 |  |  | BPN-50CH(UV) | 台 | 1 |  | 12100.00 |  | 12100.00 |
| Eppendorf |  |  | 3120000216 | 支 | 1 |  | 1650.00 |  | 1650.00 |
| Eppendorf |  |  | 3120000801 | 支 | 1 |  | 1650.00 |  | 1650.00 |
| Eppendorf |  |  | 3120000828 | 支 | 1 |  | 1650.00 |  | 1650.00 |
| Eppendorf |  |  | 3120000836 | 支 | 1 |  | 1650.00 |  | 1650.00 |
| Eppendorf |  |  | 3120000844 | 支 | 1 |  | 1650.00 |  | 1650.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计：20350.00 |
| 总金额（大写） |  |  | 贰万零叁佰伍拾圆整（20350.00 元） |  |  |  |  |  |  |

（二）技术参数

1、二氧化碳培养箱

容量:49L；工作室尺寸:350*400*350mm；

外形尺寸:580*450*540mm；加热方式:气套式；

控温范围:RT+5~50℃；温度分辨率:±0.1℃；

温度波动:±0.2℃；二氧化碳控制范围:0~20%v/v(配气式)；

二氧化碳恢复时间:≤浓度值*1.2min；

加湿方式:≤浓度值*1.2min；

◆ 微生物高效过滤器：针对直径大于等于 0.3μm 的颗粒，过滤效率高达 99.99%。

◆ 门温加热系统：箱门可以对内玻璃门进行加热，可有效防止玻璃门生产生冷凝水带来的微

生物污染可能性。

◆ 循环风扇速度自动控制：可避免试验过程中由于速度过快造成样品挥发。

◆ 安全功能： 独立限温报警系统，声光报警提示操作者，温度偏低或偏高及超温报警开门

时间过长报警等。

◆ 热空气消毒系统：有热空气循环至 120℃，180 分钟保证清除培养箱表面的所有微生物和

真菌孢子开关。

◆ 紫外杀菌系统：可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽

的浮菌。

◆更快的二氧化碳浓度恢复速度：如开门 30 秒后关门，它可以在小于 10 分钟内恢复到 37℃

的设定温度，在小于 5 分钟内快速恢复到 5%设定二氧化碳浓度。

仪器简介：

CO2 培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种先进仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及

生物工程所必须的关键设备，广泛应用于微生物、农业科学、试管婴儿、克隆实验、癌

症实验等的硼究和生产。

2、Eppendorf 移液器

采用 PerfectPiston™系统的高科技材质，

坚固耐用，耐高温抗腐蚀

可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，

避免发生手部重复性劳损（RSI）

新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的

气密性和移液均一性

新增密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

二、超净工作台

1、技术参数

| 1 | 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 输入功率 | 250VA |
| 3 | 高效过滤器规格和数量 | 820*600*50*1 个 |
| 4 | 荧光灯紫外灯规格和数量 | 14w*1 个/8w*1 个 |
| 5 | 适用人数 | 单人单面/simple/S |
| 6 | 工作区尺寸（mm | 870× 690× 520 |
| 7 | 外形尺寸（mm ） | 1010×730×1600 |
| 8 | 重量（kg ） | 130 |
| 9 | 噪声 | ≤62db(A) |
| 10 | 照度 | ≥300Lx |
|  | 平均风速 | ≥0.3m/s(可调) |

- 参考式样